Gabona-Labor Kft.		Kalibráló Laboratóriuma									Iktatási szám:          144 /2006.

Kalibrálási sorszám:  02 /2006.

Dátum:   2006. augusztus 10.

„A NAT által 2-0197/2003 számon akkreditált kalibráló laboratórium”

Bizonyítvány fa nedvességmérő kalibrálásáról

A kalibrálás tárgya:		Fa nedvességmérő,

gyártó:				LIGNOTEX Fővállalkozó BT.

típus:				LIGNOTEX

gyártási szám:			M-10 T

Vevő:			 	-

A kalibrálás helye, ideje:	Budapest, 2006. augusztus 10.

Kalibrálás módja: 	Az MSZ 6768-2:1988 szabvány szerint szárítószekrényes módszerrel 				meghatározott referencia mintákkal a Minőségirányítási Kézikönyv 6/1 Mellékletben 				előírtak szerint.

A kalibrálás eredménye

| Összehasonlító minta | Mérési csatorna | Mérési tartomány | Korrekció | Mérési bizonytalanság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nedvességtartalom % (m/m) 21 (C-on |
| Fenyő | L2 20 | 9,0 ( 26,0 | - 2,0 | ( 1,0 |
| Tölgy | L1 20 | 7,0 ( 21,0 | - 1,3 | ( 0,5 |

A kalibrálás bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k=2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelítőleg 95 %-os fedési valószínűségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EAL-R2 kiadványnak megfelelően történt.

Mérési eredmények visszavezethetőek az országos etalonra.

Bélyegzés: Kalibrálási bélyeg száma:  144/2/2006.

2/3 oldal

A kalibrálást ellenőrizte, és a bizonyítvány kiadását engedélyezte:

dr. Budai Judit

mérésügyi főtanácsos

laboratóriumvezető

Megjegyzés: Az újrakalibrálás időpontját a felhasználó dönti el, a mérőeszköz használatának és állapotának a függvényében.  A mérőeszköz rendeltetésszerű használata, az előírásoknak megfelelő, gondos tárolása és szállítása esetén a javasolt újrakalibrálás időköze: 2 év.

Mérési eredmény minimum 3 párhuzamos mérés átlagából számítandó!

Jelen bizonyítvány csak teljes formájában és terjedelmében másolható.

Bizonyítvány fa nedvességmérő kalibrálásáról

Fenyő minták mérési eredményei

| Referencia minták | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Száma | Nedvesség-tartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Eltérés % (m/m) |
| 1. | 10,1 | 11,5 | + 1,4 |
| 2. | 8,4 | 9,1 | + 0,7 |
| 3. | 8,8 | 9,6 | + 0,8 |
| 4. | 12,9 | 16,0 | + 2,9 |
| 5. | 12,3 | 14,9 | + 2,6 |
| 6. | 18,3 | 21,5 | + 3,2 |
| 7. | 13,6 | 15,7 | + 2,1 |
| 8. | 17,0 | 20,4 | + 3,4 |
| 9. | 18,9 | 21,2 | + 2,3 |
| 10. | 17,5 | 20,6 | + 3,1 |
| 11. | 19,9 | 22,0 | + 2,1 |
| 12. | 18,3 | 20,4 | + 2,1 |
| 13. | 25,7 | 27,9 | + 2,2 |
| 14. | 20,6 | 21,8 | + 1,2 |
| 15. | 22,6 | 26,5 | + 3,9 |

3/3 oldal

Tölgy minták mérési eredményei

| Referencia minták | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Száma | Nedvesség-tartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Eltérés % (m/m) |
| 1. | 7,2 | 7,9 | + 0,7 |
| 2. | 10,8 | 12,8 | + 2,0 |
| 3. | 13,3 | 14,3 | + 1,0 |
| 4. | 19,6 | 20,1 | + 0,5 |
| 5. | 20,3 | 20,8 | + 0,5 |
| 6. | 11,5 | 13,2 | + 1,7 |
| 7. | 8,3 | 9,8 | + 1,5 |
| 8. | 9,3 | 10,9 | + 1,6 |
| 9. | 10,0 | 11,9 | + 1,9 |
| 10. | 8,5 | 10,6 | + 2,1 |
| 11. | 8,7 | 10,5 | + 1,8 |
| 12. | 8,7 | 10,4 | + 1,7 |

Kalibráló Laboratórium					( / fax:	 /1/2200-359

( 1144 Budapest,	gabonalabor@chello.hu			( / fax:	/1/223-3384

Vezér u. 59/d. fsz. 1.							(:	       06-20 324-9221

Székhely: 		(  1141  Budapest,  Tihany tér 7.		( / fax: 	  /1/ 2200-359