GABONA-LABOR Kft. 	Kalibráló Laboratóriuma

Iktatási szám: 33/2006.

Kalibrálás sorszáma:42/2006.

Dátum: 2006 május 8.

A NAT által 2-0197/2003-as számon akkreditált kalibráló laboratórium.

Bizonyítvány gabona, szemestermény nedvességmérő kalibrálásáról

A kalibrálás tárgya:		Gabona  nedvességmérő

gyártó:				Dickey-john Corporation, Auburn IL. 62615 U.S.A.

típus:				GAC 2100

gyártási szám:			0261-

Vevő:				-

A kalibrálás helye, ideje:		Budapest, 2006. május 8.

Kalibrálás módja: 		Az MSZ 6367-3:1983 szabvány szerint szárítószekrényes 	
					módszerrel meghatározott referencia mintákkal, a Minőségirányítási 					Kézikönyv 6/1 Mellékletben előírtak szerint.

A kalibrálás  eredménye

| Termény | Mérési csatorna | Mérési tartomány | Beállított korrekció | Mérési bizonytalanság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nedvességtartalom % (m/m) 20 (C-on |
| Kukorica | Kukorica | 11,0 ( 22,0 | - 1,0 | ( 0,5 |
| Repce | Repce | 5,5 ( 12,5 | + 0,2 | ( 0,4 |
| Pohánka | Pohánka | 11,5 ( 26,0 | + 0,8 | ( 0,3 |
| Borsó | Borsó | 11,0 ( 19,0 | - | ( 0,5 |
| Búza | Búza | 11,5 ( 17,5 | + 0,5 | ( 0,5 |
| Árpa | Őszi Tavaszi | 13,0 ( 17,5 12,0 ( 17,0 | + 0,2 + 0,4 | ( 0,4 ( 0,5 |
| Napraforgó | Napraforgó | 5,5 ( 14,0 | - 0,2 | ( 0,5 |

A kalibrálás bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k=2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelítőleg 95 %-os fedési valószínűségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EAL-R2 kiadványnak megfelelően történt.

Mérési eredmények visszavezethetőek az országos etalonra.

2/ 4 oldal

Bélyegzés: Kalibrálási bélyeg száma: 33/42/2006.

A kalibrálást ellenőrizte és a bizonyítvány kiadását engedélyezte:

dr. Budai Judit

mérésügyi főtanácsos												  laboratóriumvezető

Megjegyzés: Az újrakalibrálás időpontját a felhasználó dönti el, a mérőeszköz használatának és állapotának a függvényében. A mérőeszköz rendeltetésszerű használata, az előírásoknak megfelelő, gondos tárolása és szállítása esetén a javasolt újrakalibrálás időköze: 2 év.

Mérési eredmény 5 párhuzamos mérés átlagából számítandó!

Jelen bizonyítvány csak teljes formájában és terjedelmében másolható.

Bizonyítvány gabona, szemestermény nedvességmérő kalibrálásáról

Kukorica mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| K/1. | 10,7 | 11,1 | + 0,4 |
| K/2. | 12,3 | 12,8 | + 0,5 |
| K/3. | 13,9 | 13,7 | - 0,2 |
| K/4. | 15,7 | 15,8 | + 0,1 |
| K/5. | 17,3 | 17,0 | - 0,3 |
| K/6. | 19,7 | 19,8 | + 0,1 |
| K/7. | 22,0 | 21,9 | - 0,1 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,5   % (m/m)

Árpa (tavaszi, őszi) mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| Őszi árpa 1. | 13,1 | 13,4 | + 0,3 |
| 2 | 15,0 | 14,7 | - 0,3 |
| 3. | 17,3 | 17,1 | - 0,2 |
| Tavaszi árpa 4. | 12,4 | 11,9 | - 0,4 |
| 5. | 13,9 | 14,2 | + 0,3 |
| 6. | 16,9 | 16,7 | - 0,2 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,6   % (m/m)

3/ 4 oldal

Búza mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| Búza /1. | 11,6 | 11,7 | + 0,1 |
| 2. | 13,6 | 13,8 | + 0,2 |
| 3. | 15,2 | 15,2 | - |
| 4. | 16,2 | 16,3 | + 0,1 |
| 5. | 17,3 | 16,7 | - 0,6 |
| 6. | 17,9 | 17,5 | - 0,4 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,5   % (m/m)

Repce mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| 1. | 6,1 | 5,8 | - 0,3 |
| 2. | 7,3 | 7,3 | - |
| 3. | 8,8 | 9,1 | + 0,3 |
| 4. | 10,9 | 11,0 | + 0,1 |
| 5. | 12,2 | 12,4 | + 0,2 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,4   % (m/m)

Pohánka mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| 1. | 11,6 | 11,1 | - 0,5 |
| 2. | 13,4 | 13,4 | - |
| 3. | 15,3 | 15,2 | - 0,1 |
| 4. | 17,2 | 17,2 | - |
| 5. | 18,8 | 18,9 | + 0,1 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,3   % (m/m)

Borsó mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| 1. zöld | 11,5 | 11,1 | - 0,4 |
| 2. sárga | 14,4 | 14,0 | - 0,4 |
| 3. zöld | 18,8 | 19,2 | + 0,4 |
| 4. sárga | 15,8 | 15,9 | + 0,1 |
| 5. zöld | 16,1 | 16,6 | + 0,5 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,5   % (m/m)

4/ 4 oldal

Napraforgó mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| 1. | 6,0 | 5,5 | - 0,5 |
| 2. | 7,7 | 7,4 | - 0,3 |
| 3. | 8,9 | 9,3 | + 0,4 |
| 4. | 12,0 | 12,4 | + 0,4 |
| 5. | 13,1 | 13,9 | + 0,8 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,5   % (m/m)

Kalibráló Laboratórium						( / fax:  /1/2200-359

( 1144 Budapest,	e-mail: gabonalabor@chello.hu			( / fax: /1/223-3384

Vezér u. 59/d. fsz. 1.								(:	       06-20 324-9221

Székhely: 		(  1141  Budapest,  Tihany tér 7.			( / fax:     1/2200-359