GABONA-LABOR Kft. 	Kalibráló Laboratóriuma

Iktatási szám: 27/2006.

Kalibrálás sorszáma: 25/2006.

Dátum: 2006 április 5.

A NAT által 2-0197/2003-as számon akkreditált kalibráló laboratórium.

Bizonyítvány gabona, szemestermény nedvességmérő kalibrálásáról

A kalibrálás tárgya:		Gabona  nedvességmérő

gyártó:				Dickey-john Corporation, Auburn IL. 62615 U.S.A.

típus:				Multi Grain

gyártási szám:			1223-

Vevő:			    	-

A kalibrálás helye, ideje:		Budapest, 2006. április 5.

Kalibrálás módja: 		Az MSZ 6367-3:1983 szabvány szerint szárítószekrényes 
			módszerrel meghatározott referencia mintákkal, a Minőségirányítási Kézikönyv 				6/1 Mellékletben előírtak szerint.

A kalibrálás  eredménye

| Termény | Mérési csatorna | Mérési tartomány | Beállított korrekció | Mérési bizonytalanság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nedvességtartalom % (m/m) 20 (C-on |
| Kutya táp** | 6 * | 5,5 ( 11,0 | +2,7 | ( 0,5 |
| Macska táp | 10 * | 5,0 ( 10,0 | - 2,7 | ( 0,5 |

* a méréshez pótsúly szükséges.

** a minta előkészítését a megrendelő végezte.

A kalibrálás bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k=2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelítőleg 95 %-os fedési valószínűségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EAL-R2 kiadványnak megfelelően történt.

Mérési eredmények visszavezethetőek az országos etalonra.

Bélyegzés: Kalibrálási bélyeg száma: 27/25/2006.

A kalibrálást ellenőrizte és a bizonyítvány kiadását engedélyezte:

dr. Budai Judit

mérésügyi főtanácsos												  laboratóriumvezető

2/ 2 oldal

Megjegyzés: Az újrakalibrálás időpontját a felhasználó dönti el, a mérőeszköz használatának és állapotának a függvényében. A mérőeszköz rendeltetésszerű használata, az előírásoknak megfelelő, gondos tárolása és szállítása esetén a javasolt újrakalibrálás időköze: 2 év.

Mérési eredmény 5 párhuzamos mérés átlagából számítandó!

Jelen bizonyítvány csak teljes formájában és terjedelmében másolható.

Bizonyítvány gabona, szemestermény nedvességmérő kalibrálásáról

Macska táp mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| 1. | 5,8 | 5,4 | - 0,4 |
| 2. | 8,9 | 8,9 | - |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,5   % (m/m)

Kutya táp mérési eredmények:

| Referencia minta jellemzői | Műszeres mérés eredményei |
| --- | --- |
| Jele | Nedvességtartalma % (m/m) | Korrigálatlan mérési eredmény % (m/m) | Korrekció % (m/m) |
| Finomabb /1. | 5,8 | 6,5 | + 0,7 |
| 2. | 9,8 | 9,6 | - 0,2 |
| Durvább/1. | 5,8 | 6,5 | + 0,7 |
| 2. | 10,2 | 9,8 | - 0,4 |

Mérési bizonytalanság: U = ( 0,5   % (m/m)

Kalibráló Laboratórium						( / fax:         /1/2200-359

( 1144 Budapest,	e-mail: gabonalabor@chello.hu			( / fax:        /1/223-3384

Vezér u. 59/d. fsz. 1.								(:	      06-20 324-9221

Székhely: 		(  1141  Budapest,  Tihany tér 7.			( / fax: 	 1/2200-359